- Описание системы Многоугловой спектрофотометр изготовлен по специальному заказу для использования совместно с программным обеспечением поиска формул и информации о цвете Axalta Coating Systems. Прибор очень прост в использовании и служит для измерения цвета лакокрасочного покрытия на автомобилях. Сохраненные в спектрофотометре измерения далее загружаются в программу поиска формул и информации о цвете Axalta Coating Systems. Спектрофотометр управляется с помощью функциональной кнопки "Operate" и колесика прокрутки. Включить прибор можно с помощью кнопки "Operate" и колесика прокрутки. Имеется возможность выбора языка дисплея: английский, немецкий, французский, итальянский или испанский. Прибор соответствует стандартам: DIN 5033, 5036, 6174; ISO 7724; ASTM D2244, E308, E2194.

- 3. Общая информация Измерительный блок содержит чувствительную оптику и прецизионные электронные части. Обращайтесь с прибором, как с дорогим фотоаппаратом. Не допускается ронять, ударять или трясти прибор! Не держите прибор за измерительную апертуру. Не допускайте попадания посторонних предметов в апертуру для измерения. Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей. Не храните прибор в жарком или пыльном помещении. Избегайте длительного воздействия высокой влажности и не допускайте конденсации воды (см. раздел «Технические характеристики и информация о стандартах»). Защищайте измерительный блок от влажности, химикатов и паров, вызывающих коррозию. Корпус прибора устойчив ко многим растворителям. Для очистки следует использовать мягкую влажную ткань. Сильные загрязнения и пыль можно удалить с помощью спирта для очистки. Не используйте ацетон! При воздействии статического электричества, дисплей прибора может стать белого цвета. В этом случае следует подождать, пока прибор самостоятельно отключится, и затем включить его снова. Батареи являются специальными отходами, поэтому их нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Обязательно выполняйте указания производителя батарей.

- 4. Установка батарей Перед включением прибора, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на указания по безопасности, описанные в разделе 2. Распакуйте прибор и проверьте комплектацию поставки (см. раздел «Комплектация»). Источник питания - батареи В качестве источника питания для спектрофотометра необходимо использовать батареи. Прибор работает на четырех щелочных батарейках AA на 1,5 В. Используйте только щелочные батарейки (AA /LR6)! В зависимости от марки батареек, одного комплекта хватает примерно на 3000 измерений. Когда напряжение батареек падает ниже требуемого рабочего напряжения во время работы, на дисплее появляется следующее сообщение: Battery empty! Для обеспечения постоянной готовности прибора к работе рекомендуется постоянно иметь под рукой запасные батареи, особенно при измерении на производстве. Замена батарей Чтобы вставить батареи или заменить их, откройте крышку батарейного отсека (1) и извлеките блок батарей, как показано на рис. (2).

- 4. Установка батарей Перед включением прибора, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на указания по безопасности, описанные в разделе 2. Распакуйте прибор и проверьте комплектацию поставки (см. раздел «Комплектация»). Источник питания - батареи В качестве источника питания для спектрофотометра необходимо использовать батареи. Прибор работает на четырех щелочных батарейках AA на 1,5 В. Используйте только щелочные батарейки (AA /LR6)! В зависимости от марки батареек, одного комплекта хватает примерно на 3000 измерений. Когда напряжение батареек падает ниже требуемого рабочего напряжения во время работы, на дисплее появляется следующее сообщение: Battery empty! Для обеспечения постоянной готовности прибора к работе рекомендуется постоянно иметь под рукой запасные батареи, особенно при измерении на производстве. Замена батарей Чтобы вставить батареи или заменить их, откройте крышку батарейного отсека (1) и извлеките блок батарей, как показано на рис. (2).

- Измерительный прибор 1. Колесико прокрутки "Menu": включение прибора и выбор меню 2. Дисплей 3. Кнопка "Operate" (кнопка измерения): включение и измерение 4. Метка направления измерения 5. Интерфейс для подключения к ПК 6. Контактные щупы для определения правильного расположения поверхности образца 7. Защитная крышка

- 6. Начало работы с прибором Включение прибора Для включения прибора нажмите на колесико прокрутки или кнопку "Operate". Появится меню выбора. Навигация Для управления системой используется кнопка "Operate" и колесико прокрутки. Для включения прибора нажмите на кнопку "Operate" или на колесико прокрутки. Все настройки меню выполняются путем поворота колесика и нажатием кнопки "Operate". Нажатием кнопки "Operate" запускается измерение или выполняется отображаемая на дисплее функция. Во время работы спектрофотометра на дисплее высвечиваются подсказки, а также сообщения об ошибках.

- 7. Методика измерения Для обеспечения точных результатов измерений нижняя часть прибора должна быть должным образом совмещена с измеряемой поверхностью. Не перемещайте прибор во время измерений. От этого могут изменяться углы измерения, что окажет большое влияние на результаты измерений на поверхностях с ЛКП "металлик" Воспользуйтесь установочными метками по обеим сторонам прибора, чтобы отцентровать отверстие для измерений над желаемым участком. Для выполнения измерения нажмите на кнопку "Operate", когда оба контактных щупа соприкасаются с измеряемой поверхностью. Для выполнения и сохранения одного измерения требуется три замера рядом с областью ремонта. По окончании одного замера прибор необходимо поднять и переместить в другое место, так чтобы оба контактных щупа снова соприкасались с измеряемой поверхностью. Во время выполнения замеров на дисплее будут появляться подсказки.

- 8. Измерение Выберите пункт меню "Measure", нажав на кнопку "Operate". На экране появится номер текущего замера и шаг выполнения самого измерения. Поместите прибор на поверхность, которую вы хотите измерить и нажмите кнопку "Operate". Ход выполнения измерения будет показан на дисплее. Не двигайте прибор во время измерений. Теперь прибор готов для следующего измерения. Приподнимите прибор, слегка измените его местоположение и измерьте следующую точку, нажав на кнопку "Operate”. Повторите этот шаг, чтобы сделать следующий замер. Когда завершен последний замер, данные будут сохранены.

- 8. Калибровка Информация о калибровке Прибор требует калибровки каждые 7 календарных дней. Когда требуется калибровка, на дисплее прибора высвечивается сообщение о необходимости калибровки. Также следует проводить калибровку, если условия окружающей среды изменились. Это особенно важно, при изменении места или при большом изменении температуры и влажности, которые могу повлиять на результаты (например, внутри/ вне помещений). При перемещении из холодных условий в теплое помещение есть опасность образования конденсата. По этой причине, после изменения внешних условий необходимо выдержать некоторое время перед калибровкой и использованием прибора при новых условиях с тем, чтобы произошла адаптация оптических компонентов системы. Примечания по калибровке • Грязь или пыль в оптических компонентах может вызвать ошибки при калибровке. Во избежание этого, при хранении прибора используйте защитную крышку. • Белый стандарт сильно загрязняется при наличии пыли, грязи, или отпечатков пальцев. Информация по очистке находится в разделе «Очистка и обслуживание“. • Используйте метки позиционирования на приборе и на белом стандарте, при установке прибора в углубление на белом стандарте. • Не двигайте прибор при проведении калибровки. При движении появляется сообщение об ошибке, и калибровка будет прервана.

- Белый калибровочный стандарт Пластина белого калибровочного стандарта размещена в футляре с крышкой. Откройте крышку и поместите прибор на белый стандарт. Прибор четко встает в углубление на стандарте и может быть размещен только в определенной позиции. В качестве подсказки используйте метки позиционирования на приборе и стандарте. Комбинированный стандарт - "белый" и "зеленый" Примечание: убедитесь в чистоте белого калибровочного стандарта. Информация по очистке находится в разделе «Очистка и обслуживание». В футляре с белым стандартом также находится зеленый проверочный стандарт, который используется для периодической проверки работоспособности прибора. Калибровка Включите прибор при помощи функциональной кнопки или колесика выбора меню. Выберите в главном меню раздел “Calibrate” (Калибровка) при помощи колесика прокрутки и активируйте выбор функциональной кнопкой “Operate”. Появляется запрос на измерение белого стандарта: Read white

- Поместите прибор на белый стандарт. Убедитесь, что прибор точно установлен в углублении. Нажмите на кнопку "Operate" для измерения белого стандарта. На дисплее отобразится информация о процессе измерения. Reading White После успешного выполнения калибровки появится соответствующее подтверждение. Примечание: выбор “Cancel” (Отмена) прервет выполнение калибровки и обновление калибровки не произойдет. Примечание: если при выполнении калибровки возникает ошибка, попытайтесь произвести измерение эталона снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к разделу «Информация и сообщения об ошибках».

- 10. Delete (Удаление) Если Вы сделали неверное измерение, Вы можете удалить данное измерение. Выберите пункт меню "Delete", повернув колесико прокрутки, затем нажмите кнопку "Operate". Последнее измерение отображается вместе с функцией "Delete" (Удалить) или "Cancel" (Отмена). Для удаления нажмите кнопку "Operate". Теперь Вы можете удалить выделенное измерение или прервать удаление выделив “Cancel” и нажав кнопку “Operate”. Выбор “Cancel” прерывает удаление. Прибор возвращается в главное меню. Для удаления измерения нажмите кнопку “Operate”. На дисплее отразится информация о процессе удаления: «Deleting #006» После удаления прибор возвратится в главное меню. Счетчики "Measure" и "Delete" уменьшаться на единицу.

- 11. Joblist (Список заданий)* В случае, если необходимо произвести целый ряд измерений, можно воспользоваться функцией «Список заданий». Данный список создается на ПК и загружается в спектрофотометр до начала измерений. В этом случае название для каждого измерения можно выбрать из заранее созданного списка заданий. Выберите пункт меню "Joblist", повернув колесико прокрутки и нажав кнопку "Operate". На дисплее появятся доступные задания: выберите задание, повернув колесико и нажав кнопку "Operate". Прибор активирует выбранную процедуру измерений. Выбранное задание будет показано на дисплее. При нажатии на кнопку "Operate" начинается измерение. Измерение состоит из трех замеров, после чего данные сохраняются, как описано выше. Вы можете использовать каждое задание только один раз. Когда Вы выбираете список заданий снова, задание, которое уже было выполнено, удаляется из списка.

- 12. Change names* (Изменение названий)* Перед сохранением данных измерений прибор запрашивает введение названия. Если задание выбрано из списка заданий, по умолчанию на дисплее появляется соответствующее название. Стрелка вверх указывает на позицию, которую можно изменить. Для изменения символа поверните колесико. При нажатии на колесико, стрелка перемещается к следующему символу. Если Вы сделали ошибку при вводе, необходимо нажимать на колесико до тех пор, пока она не вернется к ошибочному символу для изменения. Название может содержать до 20 символов или цифр. Для сохранения названия или внесенных в него изменений нажмите на кнопку “Operate”. Теперь прибор сохранил измерение вместе с соответствующим названием.

- 13. Browse* (Просмотр) Функция "Browse" предназначена для просмотра всех измеренных образцов. Выберите пункт меню "Browse", повернув колесико прокрутки и нажав кнопку "Operate". Появится список всех измерений. Стрелки вверх или вниз показывают, что в направлении, в котором они показывают, есть еще измерения. Вы можете перемещаться по отображаемым заданиям с помощью колесика прокрутки. Звездочка перед названием указывает на то, что это название выбрано из списка заданий. Для возврата в главное меню нажмите на колесико прокрутки. *Недоступно в США и Канаде.

- 14. Интерфейс Измерительный прибор оснащен USBинтерфейсом, который позволяет устанавливать прямую связь с персональным компьютером. Необходимый кабель USB входит в комплект поставки. Подключите прибор к компьютеру. Автоматически начнется установка USBдрайвера. Следуйте указаниям на экране.

- 15. Технические характеристики и информация о стандартах Общие технические характеристики: Температурный от - 10 °C до +60 °C диапазон (хранение) от +15 °C до +40 °C (работа) Относ. влажность до 85% при 35°C, без конденсации Измерительный блок: Геометрия: Освещение 45°, наблюдение 15°, 45°, 110° Измерительная апертура ᴓ 23 мм Спектральный диапазон: 400 - 700 нм, Шаг измерения 10 нм Повторяемость: 0,03 ΔE* 1 δ 20 измерений на белом стандарте Воспроизводимость: 0,3 ΔE* 1 δ в среднем на стандартах BCRA Память 500 образов Питание 4 АА щелочные батареи Размеры 234 х 75 х 136 мм Вес Ок. 1300 г (с батареями) Интерфейс USB-B.

- 17. Сообщения об ошибках и предупреждения Появляется, когда контактные щупы не прижаты перед измерением или во время измерения. Появляется, когда прибор не был приподнят вверх между двумя измерениями. Появляется, когда калибровка по белому выполняется на некорректном стандарте. Появляется, когда заполнена память. 26 Появляется, когда в меню выбрана функция удаления “Delete”, а при этом память прибора пуста. Появляется, когда прибор требует калибровку по белому стандарту. Появляется, когда заканчивается заряд батареи.  Появляется, когда температура вне установленного диапазона +10 - + 40°С Не предпринимайте попыток ремонта самостоятельно. При возникновении проблем с Вашим измерительным прибором, пожалуйста, обратитесь в нашу клиентскую службу. Мы будем рады Вам помочь.

- 19. Очистка и обслуживание  Не вставляйте никаких предметов в измерительную апертуру для ее очистки. Прибор может быть поврежден.  Не используйте ацетон для очистки прибора! Корпус прибора устойчив ко многим растворителям, но мы не можем гарантировать, что он выдержит воздействие любых химикатов, поэтому для очистки следует использовать мягкую влажную ветошь. Для очистки сильных загрязнений используйте спирт. Очистка стандартов  На точность измерений может сильно повлиять использование грязных или поврежденных эталонов.  Поскольку поверхности проверочных эталонов очень чувствительные, их очистку следует проводить с особой аккуратностью.  Для очистки стандартов используйте новую безворсовую ткань, непылящую бумагу или ткань для протирки оптических стекол.  При очистке прилагайте минимальные усилия и проверьте, что на ткани нет больших частиц, которые могут повредить поверхность. Не используйте ацетон!  Сильные загрязнения следует удалять влажной тканью для протирки оптических стекол. Затем поверхность следует протереть сухой тканью для протирки оптических стекол.  Точная калибровка невозможна, если эталон не находится в идеальном состоянии. Если состояние эталона вызывает сомнения из-за внешнего вида или из-за ошибок при измерении, мы будем рады проверить его. 28 Мы настоятельно рекомендуем обращаться со стандартами крайне осторожно. Их всегда нужно хранить закрытыми. Очистка белого калибровочного стандарта Керамический стандарт следует очищать при помощи мягкого мыла и теплой воды, тщательно прополоскать и затем протереть чистой безворсовой тканью. Перед проведением калибровки стандарт должен полностью высохнуть.

- 16. Информация для заказа Спектрофотометр, соответствующий стандартам DIN, ISO, ASTM Многоугловой спектрофотометр 7020 В комплекте: Измерительный блок, комбинированный стандарт белый и зеленый, защитная крышка апертуры, интерфейсный кабель USB, руководство пользователя, 4 АА батареи. Калибровочные стандарты Комбинированный стандарт белый и зеленый 6327 Аксессуары и запасные части USB-кабель 804843